## Slide 1
ICP-MS
SAA-26-50
2023-06-21
Notes: RG intern: wie bringen wir hier KI rein? Erster Schritt erzeugen digitaler Daten; KI sucht nach Gemeinsamkeiten, ggf. User-Tests, Vergleich zur traditionellen Art der Einarbeitung als Ist-Stand, Prezi als EINE große Präsentation, Agent RANSACK sucht Begriffe  Querverbindungen

## Slide 2
Qualitätssicherung
Auswertung
Messung
Vorbereitung
Grundlagenwissen
Über die ICP-MS
Vorbereitung
Probenvorbereitung
Gerätevorbereitung
Messung
Auswertung
Qualitätssicherung

## Slide 3
Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry (ICP-MS)
-
Argon
-
+
+
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
-
-
-
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
+
Probe
ICP
Ionisierung
MS
Trennung
PC Darstellung
Prinzip
Qualitätssicherung
Auswertung
Messung
Vorbereitung
Grundlagenwissen
Robuste, empfindliche Analysenmethode der anorganischen Elementanalytik. Wird u.a. in der Schwermetallanalytik eingesetzt.

## Slide 4
Inductively Coupled (ICP)
Die Ionisierung der Probe erfolgt über das Trägergas (Argon) in der Induktionsspule mittels Hochfrequenz (HF) Generator.
Durch das HF-Feld, Gasströmung und Geometrie des Brenners bildet sich ein Plasma mit 6000-8000 K aus.
Die Analyte werden durch Blenden (Sampler & Skimmer) zum Vakuum der MS überführt.
Qualitätssicherung
Auswertung
Messung
Vorbereitung
Grundlagenwissen

## Slide 5
Massenspektrometrie (MS)
Qualitätssicherung
Auswertung
Messung
Vorbereitung
Grundlagenwissen
Die MS nutzt die unterschiedlichen Massen von Molekülen und Atomen zur Trennung und Identifizierung. Das Verhältnis von Ladung (aus der Ionisierung) zur Masse ist charakteristisch für jedes Atom, damit ist eine qualitative und quantitative Aussage zu allen Metallen und einigen Nichtmetallen möglich.

## Slide 6
Lagerung
In Flaschen aus FEP
oder PFA
Ansäuern
Auf 1,0 Vol.% mit HNO3
Trinkwasser bei Trübung filtrieren
Mit 0,45 µm Membranfilter
Abwasser - Aufschluss
(siehe SAA ##)
Probenvorbereitung
4°C
Qualitätssicherung
Auswertung
Messung
Vorbereitung
Grundlagenwissen
„Suprapur“; steht unter dem Aufschlussabzug

## Slide 7
Pumpenschläuche am Sampler & Gerät einspannen
Autosampler und PC einschalten
Druck von Argon (7 bar) und Helium (1 bar) prüfen
Geräteinbetriebnahme
Qualitätssicherung
Auswertung
Messung
Vorbereitung
Grundlagenwissen

## Slide 8
Geräteinbetriebnahme
2) Unter ‚Home‘; ‚Plasma‘; ‚Yes‘ das Gerät starten
Betriebsbereitschaft herstellen
1) Software ‚ICP-MS Instrument Control‘ auf Desktop öffnen
Qualitätssicherung
Auswertung
Messung
Vorbereitung
Grundlagenwissen

## Slide 9
Geräteinbetriebnahme
2) Methode wählen
Hg_xx (Quecksilber)
KöWa_xx (Königswasser)
Migrationswasser_xx (PA)
Wasser_xx (Trinkwasser)
3) „Save Batch as“
(JJJJMMTT_Methode)
4) „Create“
1) „Create Template“
Qualitätssicherung
Auswertung
Messung
Vorbereitung
Grundlagenwissen
Batch Tabelle anlegen
Flaschen und Vials entsprechend der Proben öffnen

## Slide 10
Messung
1) „Sample List“
2) Kalibration & Kontrollen auswählen und Proben anlegen
3) „Sample Name“ (muss mit ‚Registriernummer‘ beginnen)
4) mit ‚Add to Queue‘ starten
ICP-MS-026-50 Stand: 25.10.2023 Folie 3/12
Qualitätssicherung
Auswertung
Messung
Vorbereitung
Grundlagenwissen
Proben anlegen

## Slide 11
Messung
Unter ‚Aquisition Queue‘: ‚Plasma Off at End‘
Plasma zum Ende des Laufes deaktivieren
Qualitätssicherung
Auswertung
Messung
Vorbereitung
Grundlagenwissen

## Slide 12
Auswertung - Überblick
„Calibration curve“
Kalibrationskurve für jedes Element.
Elemente
„Batch Tabelle“
Liste der gemessenen Proben, Standards und Qualitätskontrollen
mit den Konzentrationen der einzelnen Elementen in µg/l
„ISTD Stability Graph“
Prozentuale Wiederfindung im internen Standard.
Qualitätssicherung
Auswertung
Messung
Vorbereitung
Grundlagenwissen

## Slide 13
Auswertung
Mit ‚Rjct‘ können einzelne Werte aus der Kalibriergeraden entfernt werden.
Damit wird die Genauigkeit im Messbereich angepasst.
Danach muss die Tabelle mit „Proceed batch“ aktualisiert werden.
Qualitätssicherung
Auswertung
Messung
Vorbereitung
Grundlagenwissen
Die Ergebnisse sind die Endwerte in µg/l und müssen nicht korrigiert werden.

## Slide 14
Auswertung - Export
Linksklick markiert Tabelle
Rechtsklick: ‚Export‘
3) Zielordner wählen
4) „Save“
Qualitätssicherung
Auswertung
Messung
Vorbereitung
Grundlagenwissen

## Slide 15
Qualitätssicherung
Qualitätssicherung
Auswertung
Messung
Vorbereitung
Grundlagenwissen
arbeitstäglich Kontrollproben (KP) messen
Counts/RPD/Oxide rate der internen Standards aus Performance-Bericht notieren
Standards im Autosampler umgehend verschließen

## Slide 16
…du die Standards nach der Kalibrierung so schnell wie möglich verschließen solltest?
Durch die Absaugung werden die Standards aufkonzentriert.
Qualitätssicherung
Wusstest du, dass…?
Auswertung
Messung
Vorbereitung
Grundlagenwissen
…du dich vor dem Betrieb der ICP-MS mit den Kollegen im BSB Raum abstimmen solltest?
(Lautstärke)
…das du eine Pipette zum Ansäuern mit HNO3 in dem Schwermetallabzug findest.